## Sheet1
拟进行院内调剂资产明细表
现保管单位 | 现放置地点 | 资产编号 | 仪器设备名称 | 品牌型号 | 厂家 | 购置日期 | 资产原值 (万元） | 主要技术指标 | 设备尺寸 | 安装要求 | 其他说明 | 仪器照片（把相片直接贴上）
生命科学学院 | 东校区生科院409室 | 20151046 | 实时荧光定量PCR芯片系统 | OpenArray NT | ABI | 2015.03.04 | 171.03 | 1、通量：9216次实时荧光定量PCR反应；2、SNP分析指标参数：SNP call rate：>95%；检测转化效率：>95%，精确度：>99.7%。 3、实时荧光定量分析指标参数：芯片内置无模板质控反应孔：应无扩增信号；100拷贝模板重复性：SD<0.25；检出率：>99%。4、数字PCR分析指标参数：灵敏度：单拷贝核酸/反应体系；1天内通量：>36000数据（最多576个稀释梯度或样品数）；假阳性/假阴性：<5%。 | 主机：1、80*65*45；2、75*65*75 | 仪器包括2台主机，普通PCR仪，2台电脑，至少需要3.5米的场地放置；离墙约15cm | 该仪器专用的试剂耗材，需联系现厂家（thermo）订做。
生命科学学院 | 南校区曾宪梓北院427栋104室 | 2015I933 | 激光层照显微系统 | Lightsheet Z.1 |  | 42005 | 2386314.72 | 配备四个固体激光器(405\488\561\633nm)；三个成像物镜（5X0.16,20X1.0水镜，63X1.0水镜）；光学变倍0.36X-2.5X；五个荧光检测模块（DAPI-GFP、DAPI-Cy3、GFP-Cy3、GFP-mCherry、GFP-DRAQ5），sCMOS检测单元像素尺寸： 6.5 μm，最大采集分辨率 1920 x 1920 (3.7 Mpixel)，在仪器上的最大成像速度：30 fps at 1000 x 1000 （Z轴连续移动成像方式）。配备四种规格的sample holder | 主机：2000*1200*1500，安装场地至少需要3000*3000 | 整台机的搬迁前需要做好成像效果等指标的测定并让蔡司工程师进行模块拆卸进行模块拆卸、协助完成搬迁过程；搬迁过程中要避震、不能倒置、不能进水，受潮，注意防尘、不可踩踏，弯折，乱拧乱拆。搬运到新楼后需要重新安装调试并对拆机前测得参数进行核对确认搬迁是否受损。 | 该机器未配备透明化物镜跟上样舱，无法进行透明化样品的观察。
生科院 | 东校生科大楼126房 | 20150095 | 测序仪 | Ion Proton? System | Life Technologies Holdings Pte | 41944 | 1440859.84 | 1、通量：有10G和100G,适合不同通量；2、使用半导体测序芯片；3、读长：单端检测序列不少于200bp；4、支持多样本的平行制备；5、读取精度：原始数据准确性≥99.5％； | 长1350*宽80*高50 | 平整台面，网络接口
生命科学学院 | 东校园生科院大楼1楼仪器室6 | 20151038 | 活细胞离子测量/成像系统 | DMI6000B | Leica | 2012.3.13 | 76.2899 | 像素：1344*1024 | 120*120*80cm | 温度23度，湿度低于60%，防尘 | 设备原配备氙灯光源已无法使用，其它功能正常可用。
生命科学学院 | 东校生科大楼一楼仪器室① | 20151028 | 单细胞自动制备系统 | C1 | Fluidigm Corporation | 2013.12 | 108.15 | 支持培养细胞或原代细胞；细胞上样量为200-1000个；细胞平均大小为5-25微米；细胞捕获效率为90.6%（上样1000个细胞时）；每个被捕获的细胞都会被送入捕获位点后面一系列纳升级的反应小室中，分阶段完成裂解、反转录、18个cycle的预扩增 | 66*41*48 | 离墙约11cm | 无
生命科学学院 | 东校园生科楼506 | 2009B169 | 定量遗传分析系统 | Biotage PyroMark ID | Biotage | 2009.11 | 61.1817 | 运行环境 环境温度18-28℃，相对湿度30%-90%， 适用电源 220V，50Hz，zei大功率 280W | 70cm*60cm*60cm | 实验台面即可 | 安装无特殊需求
生命科学学院 | 东校区生科大楼4楼 | 2019004997 | 水蒸气蒸馏系统（凯式定氮仪） | Gerhardt VAP50s OT | C.Gerhardt GmbH&Co.KG | 2019.04 | 261772.66 | 检测范围：0.1-200mg氮，回收率大于等于99.5%，重现性RSD小于等于1%；消化炉温度限制小于430℃；消化时间小于60min；蒸气发生器蒸汽量10-100%可调。 | 主机：440*340*690cm | 1.需要配水池，2.此台非全自动，整个处理过程需要有可操作强酸强碱的条件，最好配置通风橱。3.有纯水供应条件 | 无
生命科学学院 | 东校区生科大楼7楼 | 16A01346 | 胞内电信号刺激及记录分析系统 | IE-210 | WARNER | 2016.11 | 51.16052 | 0-50PF,100-1000Hz,八通道,±10V | 长1.3m，高1.75吗，深0.85m 长0.60m，高2.4m，深0.55m
生命科学学院 | 南校区贺丹青堂205 | 20166274 | 全自动毛细管电泳仪 | AATI Fragment Analyzer 96 | 美国AATI | 2015.11 | 50.62 | 用于分析核酸、蛋白等生物大分子。检出灵敏度5pg/μL, 动态范围优于3个数量级，可检测DNA范围35-45000bp，分辨率2bp(对于300bp以内片段)，片段大小精度优于5%，可同时分析96通道，并可装载多块96孔板样品，实现自动多板连续进样。 | 宽35cm，高60cm，深51cm，配套一台电脑 | 占用1米长实验台面 | 毛细管模块须更换，报价4万多元
生命科学学院 | 生物楼411 | 2017023076 | 高通量核酸提取仪 | Thermo Scientific KingFisher Flex | Thermo Scientific | 2017.2 | 43.0887 | 实验室中最通用的台式自动化设备，用于一致地提取和纯化DNA，RNA，蛋白质和细胞。KingFisher系统技术提供了高效的工作流程解决方案。 | 680x600x380mm（WxDxH） | 水平平面 | 无
C | 生物楼401 | 2017023132 | 自动化液体处理工作站 | Hamilton Microlab STARlet | Hamilton Bonaduz Ag | 2017.2 | 95.3744 | （1）移液专利技术： 空气置换监控技术 (MAD, Monitored Air displacement) 多通道的独立动态定位技术 (DPS, Dynamic Positioning System) 吸放液全程实时监控技术 (TADM, Total Aspiration and Dispense Monitoring) 抗悬滴技术（ADC，Anti Droplet Control） CO-RE (Compressed O-Ring Expansion) 吸头装卸技术 pLLD和cLLD双重液面探测技术 （2）仪器特点： 1、仪器规格：根据试验通量大小，Microlab? STAR系列有3种规格可选： STARlet，STAR，STARplus。 2、移液通道： 8通道； 3、机械臂：移液通道（CO-RE机械手）可进行微孔板移动及瓶盖、玻璃皿抓取，节省预算。 4、功能模块灵活设计： ? 轨道式设计的台面，可任意组合布局实验用品 ? 丰富的载架模块，适用于各种试管、微孔板、试剂槽或用户指定的耗材 ? 自动进样和条形码扫描模块 ? 在工作平台内外整合其他功能设备，如振荡孵育仪、酶标仪、洗板机、磁珠提取模块，真空提取模块、离心机、电转仪、PCR仪、细胞培养箱等等 ? 可添加机械手，在平台内外运输实验用品 ? 可与实验室LIMS系统整合 （3） Vector软件 灵活的软件让您可以高效地定义您的应用，并可以根据您的需要随时更改。 MICROLAB? Vector软件提供从简单到复杂编程的各种工具，使您可以充分发挥您的想像，充分满足您的需要。 | MICROLAB STARlet：1124mm宽×903mm高×795mm深 (自动载样：1006mm) | 水平平面 | 无
生命科学学院 | 东校生科院517 | 2019004762 | 可视型纳米颗粒分析仪 | Nanosight NS300 | 英国Malvern Instruments Ltd | 43577 | 70.55 | 粒度测量范围：20-929nm；滤镜数目：六个，430nm\500nm； | 30*18*38cm | 无特殊要求，一10A插座，一个电脑主机插座，一个电脑屏幕插座 | 一套台式电脑、一个主机
生命科学学院 | 南校区生物楼422室 | 2018015493 | 蛋白纯化仪 | GE/AKTA Pure | GE | 43339 | 435721.08 | *1.系统泵流速范围不低于0.001 -25 ml/min，双泵模式运行的最大流速可达50ml/min； *2.系统泵流速准确度不低于±1.5 %；流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 Cp； *3.梯度精度: ±0.6%, 梯度流速范围：0.1-25ml/min：进行离子交换、疏水层析、亲和层析、凝胶过滤，反相层析等任何纯化时，只需要配置两个缓冲液，放置在A泵和B泵的 不同入口，简单设置%B即可进行梯度洗脱； 4.系统具备恒压调速功能，能自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定； 5.紫外检测器的检测范围不小于-5到+5 AU, 紫外检测器不使用时自动关闭光源功能，灯源寿命长； 6.紫外检测器标配长寿命LED光源；波长280nm； 7.电导检测器检测范围不小于：0.01 mS/cm－999.00 mS/cm； 8.自动进样阀：标配1个，具备自动切换上样、进样和冲洗三个状态； 9.出口阀：标配1个，具备3个出口：收集器相连、大体积收集出口、废液； 10.收集器可根据体积或峰自动收集，具有冰浴冷却功能，试管容量≥350管； 11.兼容1.5，2.0离心管及3，8，15和50 ml的收集管； 12.具有滴感应器，防滴漏功能； 13.标配控制软件1份及高级分析软件1份；直观的软件设计,使用预定义阶段（一步步）来建立简单、直观和灵活的方法； 14.软件可实现远程控制和监测系统功能； *15.完整OPC （OLE for Process Control, 用于过程控制的OLE）协议支持：自带警告功能的维护管理。 | 设备存放于层析柜中，层析柜尺寸是140L*82W*200H | 无特殊要求 | 无
生命科学学院 | 南校区生物楼411室 | 20168232 | 特定基因区段捕获系统 | Fluidigm/Alless Array | Fluidigm Corporation | 2016.03 | 547360.8 | 一、工作条件 1.1 湿度：20%-80% 相对湿度,温度：15 to 30ºC , 电力：220 V/AC 8 A 二、技术参数 2.1 通量：一张芯片能同时扩增500个PCR产物以上，每个样本的Barcode都是唯一的.不同样本的捕获区段能Pool在一起进行同一个Run测序。 2.2 系统组成 ：完整的平台能让您自动对扩增感兴趣的研究靶标并回收PCR产物。 | 包含三台设备，尺寸分别是50L*30W*35H，50L*30W*20H，50L*30W*35H | 无特殊要求 | 无